1- Cihaz, 220V / 50-60 Hz. şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

2- Cihazın iç hücre yapısı kolay temizlenebilir beyaz boyalı galvanize çelik saçtan imal edilmiş olmalıdır.

3- Cihazın dış gövde yapısı elektrostatik boyalı galvanize çelik saçtan imal edilmiş olmalıdır.

4- Cihaz 0,1°C  hassasiyetle -60°C /- 86°C çalışma aralığında kullanıcının isteğine göre ayarlanabilmelidir.

5- Cihaz, düşük enerji tüketimli, yüksek performanslı tek kompresörle +30°C ortam sıcaklığında -86°C ’ye kadar soğutma yapabilmelidir.

6- Cihaz, enerji tasarrufu sağlaması ve ısı kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla 80 mm. kalınlıkta HCFC içermeyen, yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş C-PENTANE poliüretan izolasyon a sahip olmalıdır.

7- Cihazın mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazının menüsüne erişim şifre kontrollü olmalıdır.

8- Cihazın mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı ekranında kabin içerisinde görülen maksimum ve minimum sıcaklık değerleri sergiletilebilmelidir.

9- Cihazın soğutma sisteminde CFC içermeyen, natürel hidrokarbon (HC) akışkan gazlar kullanılmış olmalıdır.

10- Cihaz, 4 adet rotil ayağa sahip olmalıdır.

11- Cihaz, düşük & yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık sensör arızasında ve elektrik kesintisinde devreye giren sesli ve görsel

alarm fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

12- Cihaz, elektrik kesintisinde mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazının ekran ve alarm fonksiyonlarının aktif

çalışmasını sağlayan yedek pil desteğine sahip olmalıdır.

13- Cihaz, manuel defrost sistemine sahip olmalıdır.

14- Cihaz, sarsıntısız, 55 dB(A)’den düşük çalışma ses seviyesine sahip olmalıdır.

15- Cihazın üst sandık kapağı kilitlenebilir olmalıdır.

16- Cihaz, 1 adet iç bölme izolasyon kapağına sahip olmalı bu sayede hücre içerisinde ısı kayıpları en aza indirilmelidir.

17- Cihazın dış ölçüleri (ExDxY) 555x645x935 mm. ; iç ölçüsü (ExDxY) 390x390x482 mm. olmalıdır.

18- Cihaz, NO/NC uzak alarm çıkışına sahip olmalıdır.

19- Cihazın sıcaklık ölçüm sensörü PT-1000 olmalıdır.

20- Cihazın içerisinde standart 1 adet sepet raf mevcut olmalıdır.

21- Cihaz içerisine, talep edildiğinde opsiyonel 9x9 göz haznelerine sahip karton kutular ve paslanmaz çelik depolama

rack sistemi tedarik edilebilmelidir.

22- Cihazın enerji tüketimi 5,1 kWh/24h den fazla olmamalıdır.

23- Cihaz, net 71 litre, bürüt 74 litre hacimli olmalıdır.

24- Cihaz firma üretim, tasarım, işçilik ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl

ücretsiz ; 10 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

25- Üretici firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001, 18001 OHSAS Çevre Yönetim ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olmalıdır.

26- Cihaz, CE belgesine sahip olmalıdır.

27- İthalatçı firma TSE (HYB) Hizmet Yeterlilik Belgesine, ISO 9001 ve ISO 13.485 Kalite Yönetim Sistemine sahip olmalıdır.