- Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile alınmalıdır.

- Cihazın hacmi Brüt 1350 lt Net 1276 lt olmalıdır.

- Cihazın üstünde sıcaklık verilerini hafızaya alabilmesi için Opsiyonel olarak USB girişi bulunmalıdır ve bu özellik sayesinde sıcaklıkların PC ye aktarılması sağlanmalıdır.

- Cihazın yan tarafında istenildiğinde kullanılabilecek prob girişi bulunmalıdır.

- Cihazın en az 82 cm x 145 cm x 200 cm ölçülerinde olmalıdır.

- Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C ’ye set edilmelidir

- Cihazın kabin içi aydınlatması floresan ya da Led lamba ile sağlanmalıdır.

- Cihazda kullanılan mikro işlemcili termometre termostatın parlak DİJİTAL ekran olmalıdır.

- Cihazın mikro işlemcili dijital termometre termostatı ister 0,1 ister 0,5 C hassasiyetle okuma yapabilmeli kullanıcı bunu DIJITAL ekrandan kendiside ayarlayabilmelidir.(Fabrika çıkışı 0,1 C hassasiyetle okuma yapabilecek şekilde ayarlanmalıdır.)

- Cihazın dışı paslanmaz çelik üzeri elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş olmalı ve kullanılır hacim 304 kalite paslanmaz olup, kolay temizlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 10 adet tel raf bulunmalı ve cihazın rafları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz homojen bir soğutma sistemine sahip olmalı ve bunun sonucunda soğutma evaporatörün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost yapabilmelidir.

- Cihazdaki mikro işlemcili dijital termometre termostat 4 haneli şifreye sahip olmalı sadece kullanıcı tarafından menüye giriş yapılabilmelidir.

- Cihazın alarm sistemi;

- Alt ve üst limit sıcaklıklar aşıldığında,

- Cihazın kapısı açık kaldığında,

- Elektrik kesintisi ve düşük voltajda kullanıcıyı sesli olarak uyarmalıdır.

- Cihazın içteki kontrol sistemi kullanım kolaylığı açısından üst tarafta yer almalıdır.

- Cihazda stok kontrolünü sağlamaya imkan veren manyetik contalı, CAM  kapaklı kilitlenebilir kapı sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir.

- Cihazın kolay taşınabilmesi için 2 adet stoplu 2 adet hareketli tekerleği bulunmalıdır.

- Cihaz firma üretim, tasarım ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

- Cihazın ISO 9001:2008, CE, TSE Hizmeti Yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmelidir.

- Cihaz yerli üretim olmalıdır.