- Trombosit inkübatörün dış ölçüleri  59,5 x 65,5 x 117 ölçülere sahip olmalı ve içine 1 adet trombosit cihazı bağlanabilmelidir.Bu cihaz inkübatörün içinde bulunan priz ile sağlanmalıdır.

- Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmış olmalıdır

- inkubatör kapısı cift kat ısı camlı,kilitlenebilir ve manyetik contalı olmalı , bu sayede stok takibine imkan verebilmelidir.

- Cihaz 4 ila 37 derece aralığında istenilen sıcaklık derecesinde çalışabilmelidir.ihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır

- İnkübatör, içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlamalıdır

- inkübatörde soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmalıdır.

- İnkübatörün kabin içi aydınlatması floresan veya led lamba ile sağlanmalıdır.

- İnkübatör üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmalıdır

- Cihaz kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir

- İnkübatör içinde 2 adet prop bulunmalı. proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmelidir.

- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcut olmalı , bu sistem olası elektrik kesintilerinde 72 saat süreyle dijital kontrol panelinin çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.

- inkübatör çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında,elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermelidir.

- inkübatör çalışır halde iken kapının açılması halinde fan sistemi ve opsiyonel olarak içinde bulunan trombosit çalkalayıcısı durmalıdır.Kapı kapatıldığında sistem çalışmaya devam etmelidir.

- inkübatörün soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemelidir

- Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmalıdır

- Cihazın ISO 9001:2008,TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmelidir ve CE belgesi bulunmalıdır.

- Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır

.