- Cihaz, maksimum ısı izolasyonu ve enerji tasarrufu sağlayan HCFC içermeyen yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş 50 mm. kalınlığında poliüretan izolasyona sahip olmalıdır.

- Cihaz, 220-240 V /50 Hz. voltaj çalışma aralığına sahip olmalıdır.

- Cihazın iç hücre yapısı paslanmaz çelik olmalı, iç sac yüzeylerin köşeleri kolay temizlenebilmeye olanak vermesi için ovalleştirilmiş olmalıdır.

- Cihazın dış gövde yapısı beyaz PVC kaplı galvanize çelik olmalıdır.

- Cihaz, +32°C ortam sıcaklığa kadar çalışabilen hermetik tip, sessiz kompresöre sahip olmalıdır.

- Cihaz, mikroişlemci tabanlı, 0,1°C ekran çözünürlüğe sahip dijital ekranlı sıcaklık kontrol cihazına sahip olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık sensörlerinin ölçüm hassasiyeti ≤0,5°C olmalıdır.

- Cihazın mikroişlemci servis/kullanıcı menüsüne şifre ile erişim sağlanmalı ve mikroişlemci tuş takımları istenildiğinde kilitlenebilir özellikte olmalıdır.

- Cihaz, düşük-yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık sensör arızasında, elektrik kesintisinde, gerçek zamanlı saat/tarih hatasında, kapı 2 dakikadan fazla açık kaldığında ve sistem arızalarında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

- Cihazın mikroişlemci sıcaklık kontrol cihazı, 0 / +10°C aralığında kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabilir olmalıdır. Fabrikasyon set değeri +4°C ‘dir.

- Cihazın mikroişlemci sıcaklık kontrol cihazı ekranında soğutma, evaporatör fanı ve otomatik defrost fonksiyonu devreye girdiğinde ve cihazın servis-bakım zamanı geldiğinde uyarı led ikonlar aracılığıyla kullanıcıya bilgi verebilmelidir.

- Cihaz, hafızaya alınan son 9 alarm kodunu tarih, saat cinsinden ve alarm oluşum sürelerini mikroişlemci ekranında sergileyebilmelidir.

- Cihaz, termoregülatör sıcaklık sensörü arızasında periyodik soğutma fonksiyonunun devamlılığını sağlayabilmelidir.

- Cihaz, hücre içerisinde eşit ısı dağılımını sağlayan güçlendirilmiş fanlı soğutma sistemine ve hava yönlendirme kanalına sahip olmalıdır.

- Cihaz, otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz, otomatik sıcak gaz ile defrost suyunu buharlaştırmalıdır.

- Cihazın kapısı stok kontrolü yapmaya imkan veren cam kapılı olmalıdır.

- Cihaz, özel kapı menteşe sistemi ile kendinden kapanır özellikte olmalıdır.

- Cihazın kapı kolu, kapı çerçevesine entegre edilmiş ve ergonomik bir yapıya sahip olmalıdır.

- Cihaz, güvenlik kapı kilidi ve anahtarına sahip olmalıdır.

- Cihaz, enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve soğuk ışık veren LED iç aydınlatma sistemine sahip olmalı ve aydınlatma kontrolü kontrol paneli üzerinden yapılabilmelidir.

- Cihaz, bürüt 120 litre, net 100 litre iç hacme sahip olmalıdır.

- Cihaz, kolay hareket kabiliyeti için tek yönlü 4 adet tekerlek sistemine ve cihazı zemine sabitleyebilmek için 2 adet ön rotil ayaklara sahip olmalıdır.

- Cihaz, kolay değiştirilebilen ve temizlenebilen anti-bakteriyel manyetik kapı contasına sahip olmalıdır.

- Cihazın hücre içerisinde, 2 adet yüksekliği ayarlanabilir plastik kaplı çelik tel raf mevcut olmalıdır.

- Cihazın soğutma sisteminde, CFC içermeyen, çevre dostu R134 a soğutucu akışkan gaz kullanılmalıdır.

- Cihaz firma üretim, tasarım, işçilik ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıL ücretsiz 10 yıl ücretimukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

- Cihaz, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Üretici firma ISO 13.485, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE (HYB) Hizmet Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.