- Cihaz en az  450 ml’lik 50 adet kan torbası saklaya bilmeli. Hacmi en az 150 lt olmalıdır

- Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır

- Cihazın kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalı olmalı ve bu sayede stok takibine imkan verebilmelidir.

- Cihaz, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahip olmalı. Her bir raf önünde plexi glass koruyucu bulunmalıdır. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekilebilme özelliği mevcuttur olmalıdır.

- Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi seperatörler bulunmalıdır

- Dolapta bulunan her bir raf en az 33 ünite kan torbası saklama kapasitesine sahip olmalıdır

- Cihaz kan bileşenlerinin ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 derece aralığında çalışmalı ve +4 dereceye set edilmelidir.

- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmalıdır

- Cihaz kan bileşenlerini ayırmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.

- Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır

- Dolap kabin içi aydınlatması floresan lamba veya LED lamba ile gerçekleşmelidir

- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmalıdır

- Dolap sıcaklık bilgisinin, istenildiğinde bilgisayar ortamına aktarımını sağlayan USB port bulunmalıdır

- Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir

- Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmalı ve proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmelidir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilebilmelidir.

- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcut olmalı ve bu sistem olası elektrik kesintilerinde 72 saat süreyle sadece dijital kontrol panelinin çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır

- Elektrik kesintisi, kapısı açık kaldığında ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermelidir

- Cihazın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemelidir

- Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmalıdır.(25 torbalı model dışındaki ürünler için)

- Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazın çalışma sistemine ücret karşılığı(opsiyonel) sadece sipariş sırasında 30 gün boyunca veri saklama imkanı veren bir mikroişlemci eklenebilmelidir. Bununla birlikte sisteme eklenen termal yazıcı ile saklanan verilerin rakamsal dökümü alınabilmelidir.

- 20-Cihaz ISO 9001:2008,TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir.

- Yerli ürün olmalıdır ve fiyat teklifi TL olarak verilmelidir.